# 采购需求

一、项目背景

铜陵市第四人民医院现采购分娩监测一套，方便实现产程管理可视化、标准化、数字化。进行产程监测、产前评估、产后评估、头盆评估、宫颈评估、胎儿缺氧评估。

二、采购标的

分娩监测系统技术参数

☆1、便携式平板彩色多普勒系统，≥15英寸触摸液晶显示屏，支持产房、病房、门诊、救护车急救或转运移动使用（请提供实物效果图）

2、具备双探头结构，支持同时插入两个超声探头，支持热拔插。

3、便携式彩色多普勒系统，用于产程数据监测，对产程进展进行评估，记录产程数据。

4、成像模式：B（二维灰阶成像）、B+C（叠加彩色血流信号于灰阶图像）、B+C+D（在B+C基础上增加频谱多普勒，可定位特定血管并获取流速参数）、B+D（灰阶成像结合频谱多普勒）、B+M（二维成像同步显示动态曲线）。

☆5、配套专用的产程数据监测与可视化系统软件，设置有胎方位、产程进展角（aop）、胎头与会阴距离（HPD）、宫颈扩张、羊水指数、脐带绕颈功能。

▲6、测量胎头进展角（AOP）时，同时可以测量胎头方向角、进展距离参数，并生成相应的测量辅助标记。（提供系统软件截图证明）

▲7、设备内置分娩监护功能，支持升级对接胎监设备显示胎心率、宫缩压力、心电、血压、心率等母亲胎儿监护数据，支持升级对接电子分娩白板，同屏显示母胎监护和产程数据。（提供系统软件截图证明）

8、双探头接口，支持同时插入凸阵腹部探头和线阵探头或腔内探头，在测量产程参数的同时可以评估疤痕子宫状况等。

9、凸阵探头：用于胎儿方位检测、AOP、HPD、OSA、宫颈口扩张程度监测、脐带状况监测以及羊水量监测等。

10、线阵探头：用于评估子宫下段瘢痕的厚度与连续性，进行腹直肌的检查评估，以及在产后出血和深静脉穿刺等情况下的应用。

☆11、腔内探头：用于评估宫颈机能不全，测量宫颈管长度等。

12、具有测量超限报警功能，测量明显错误时，弹窗提醒。

▲13、根据测量产程参数的类别，自动切换至相应的成像模式和生成相应的测量标记，给临床医生以操作指引。（提供系统软件截图证明）

14、减少阴道内诊，根据产程进展角（AOP）估算胎头位置，协助临床医生了解产程参数。

15、支持为每个孕妇建立档案，根据监测结果显示头盆3D图像、绘制电子产程图、自动生成产程数据记录单，产程数据记录单包括每轮次测量的产程数据。

☆16、设备内置骨盆测量功能，包含入口平面的入口前后径、骶耻内径（对角径）；中骨盆的坐骨棘间径、中骨盆后矢状径；出口平面的耻骨弓角度、坐骨结节间径、出口前矢状径、出口后矢状径。（提供系统软件截图证明）

▲17、具有查看并选择已安装打印机驱动列表功能，选择目标打印机后，自动使用选中的打印机进行打印。（提供系统软件截图证明）

▲18、根据每次测量结果自动绘制AOP、HPD值的趋势图，并支持导出和打印。（提供系统软件截图证明）

☆19、主机探头接口与显示屏一体化设计，便于多场景使用。主机设有支架，可桌面放置；配置台车，可手提式移动使用。（提供设备两种放置方式的图片证明）

20、具备超声影像录像功能，支持保存、删除、导出录像功能。

▲21、具有查看操作日志功能，可查看操作删除的人员，删除患者姓名，删除类型等，支持恢复被删除的数据。（提供系统软件截图证明）

22、B模式参数：声束形成器：全数字声束形成器；接收声束聚焦：连续动态；增益：近场、中场、远场独立调节；组织谐波：多档可调；放大功能：局部放大4倍；扫描深度：连续可调；扫描角度/宽度：连续可调；二维灰阶成像：256灰阶；扫描线数：≥256条。B+C模式：取样框大小、位置可调，支持B／Color宽度一致；脉冲频率：凸阵:0.5-3.0kHz  分级可调；彩色增益：21dB-45dB。

注：

1、★1.设备自带软件系统须提供终身免费使用，且供应商负责将设备与医院信息系统(包括AI、PACS、HIS等系统)对接，并承担由此产生的费用(以上内容须提供承诺函，格式自拟，否则作无效投标处理)；注：对接费用已包含在预算内，投标人在投标报价时需综合考虑对接费用。

2、以上☆参数须在响应中提供相关证明材料（证明材料包括但不限于：产品彩页或检测报告或产品注册证或白皮书或产品截图或实物效果图等，如评审因素中备注了证明材料则按照备注要求提供相应证明材料）并在技术响应表中响应，仅在技术响应表中响应未提供相关证明材料的按此项负偏离；

3、以上▲参数须根据要求在响应中提供相关证明材料，未标注以技术规格响应表为准；

4、未标记参数以技术规格响应表为准。

三、商务要求

交付时间及地点：

1、合同履行期限：自合同签订后30日历天内完成设备供货并安装、调试完毕。

2、项目实施地点：铜陵市第四人民医院（具体以采购人指定地点为准）

3、付款条件（进度和方式）

对供应商为中小企业的，采购人支付本项目合同金额的40%为预付款；

对供应商为大型企业的项目，采购人支付本项目合同金额的10%为预付款。剩余款项待项目完成并经验收合格后，在收到供应商发票后7个工作日内完成支付。

注：供应商可提供相应金额的银行、保险公司、担保公司等金融机构出具的预付款保函或其他担保措施。

4、质保期：三年免费保修。