采购需求
前注：
1.根据《政府采购进口产品管理办法》及政府采购管理部门的相关规定，下列采购需求中标注进口产品的货物均已履行相关论证手续，经核准采购进口产品，但不限制满足招标文件要求的国内产品参与竞争。未标注进口产品的货物均为拒绝采购进口产品。
2.政府采购政策（包括但不限于下列具体政策要求）：
（1）如属于《节能产品政府采购品目清单》中政府强制采购的节能产品，则投标人所投产品须具有市场监管总局公布的《参与实施政府采购节能产品认证机构目录》中的认证机构出具的、处于有效期内的节能产品认证证书。
（2）如涉及商品包装和快递包装，投标人应当执行《关于印发〈商品包装政府采购需求标准（试行）〉、〈快递包装政府采购需求标准（试行）〉的通知》（财办库〔2020〕123号）、《安徽省财政厅关于贯彻落实政府绿色采购有关政策的通知》（皖财购〔2023〕853号）的要求，提供符合需求标准的绿色包装、绿色运输，同时，采购人将对包装材料和运输环节作为履约验收条款进行验收。
3.下列采购需求中：标注▲的产品为核心产品，投标人在投标文件《主要中标标的承诺函》中随同其他主要标的填写货物名称、品牌、规格、型号、数量、单价等信息。
4.如采购人允许采用分包方式履行合同的，应当明确可以分包履行的相关内容。
一、采购需求前附表
	序号
	条款名称
	内容、说明与要求

	1
	付款方式
	对供应商为中小企业的，采购人支付本项目合同金额的40%为预付款；对供应商为大型企业的项目，采购人支付本项目合同金额的 0% 为预付款。剩余款项待项目完成并经验收合格后，在收到供应商发票后7个工作日内完成支付。
注：供应商可提供相应金额的银行、保险公司、担保公司等金融机构出具的预付款保函或其他担保措施。

	2
	供货及安装地点
	铜陵市第四人民医院

	3
	供货及安装期限
	合同签订后60日历天完成供货并安装、调试完毕。

	4
	免费质保期
	3年

	5
	是否接受进口产品
	不接受


二、项目概况
为进一步提升医美中心诊疗能力，我院拟采购一批设备，主要包括激光治疗机、光子治疗仪、强脉冲光与激光设备、紫外负离子皮肤治疗仪、超声治疗仪、高频手术设备等12类设备。

三、货物需求
（1） 货物需求说明
	序号
	标识重要性
	标识符号
	符号说明

	1
	符合性审查项
	★
	负偏离或未响应将导致投标无效

	2
	重要指标项
	*
	评分项，详见评分标准

	3
	无标识项
	
	最大允许偏离20项，超过最大允许偏离项数的，将导致投标无效。

	备注：
（1）带“*”的参数须在响应中提供相关证明材料（包括医疗器械注册证、具有CMA标志的检测报告、产品说明书、技术白皮书或产品彩页，以上材料其中任意之一即可，如需求中列明提供证明材料的以需求中的证明材料为准）并在技术响应表中响应，未提供相关证明材料的按此*项负偏离；
（2）带“●”参数要求提供证明材料的需根据采购需求提供相关证明材料，并在技术响应表中响应，未提供相关证明材料的按此项负偏离；未要求提供证明材料的以技术规格响应表作为评审依据。
（3）带“★”参数不得负偏离，否则响应无效。须在响应中提供相关证明材料（包括医疗器械注册证、具有CMA标志的检测报告、产品说明书、技术白皮书或产品彩页，以上材料其中任意之一即可，如需求中列明提供证明材料的以需求中的证明材料为准）并在技术响应表中响应。
（4）带“●”项参数包含本级及其以下层级除特殊标注“*”参数外所有参数。
如：
“●1.1: XXXX
1.1.1: XXXX
*1.1.2: XXXX
1.1.3:XXXX
1.1.4: XXXX”
1.1.1-1.1.4 中有一项不满足（“*”项除外），即1.1.1、1.1.3、1.1.4 有一项不满足，则该“●”项视为负偏离。


（二）货物需求
	序号
	货物名称
	技术参数及要求
	数量
（单位）
	所属行业
	产品类别
	备注

	1
	Q开关Nd:YAG激光治疗机
	1、1064nm激光临床用于祛蓝、黑纹身，532nm激光临床用于治疗雀斑；
2、激光工作物质：掺钕钇铝石榴石激光器（Nd:YAG）；
*3、终端输出激光能量（在最大光斑下测量）：1064nm波长最大输出能量：≥1.6j（1600Mj）；532nm波长最大输出能量：≥0.4j（400Mj）；
4、光束传输：光束传输系统：采用高精度、低损耗的柔性导光系统（如关节臂），确保输出激光束的稳定性和末端光斑质量。
5、设备需配备连续可调或至少三档可调光斑的治疗手具。当改变治疗光斑直径时，设备控制系统应能自动或通过便捷的手动设置，调整输出能量，以确保作用于靶组织的能量密度（或临床有效治疗参数）可维持在预设的有效治疗范围内；
*6、光斑直径：调整范围：2—8mm(8mm为平行光输出）；
*7、调Q1064模式最小脉宽：≤10ns
8、激光输出重复频率：1—10Hz，1Hz步进；
9、光路系统：激光器结构采用陶瓷双灯双棒泵浦；
10、瞄准光系统： 650nm波长红色半导体指示光，亮度可调；
11、冷却系统：封闭式内循环水冷却及恒温调节系统；
12、显示功能：操作与显示系统：设备应配备彩色图形化操作界面（触摸屏或旋钮+屏幕）。界面应至少包含：治疗参数设置与显示、实时能量/频率/光斑显示、系统状态监控（如电压、内部温度）、治疗计数、故障报警与代码提示、多级用户权限管理、以及临床常用治疗参数存储与调用功能；
13、安全保护功能：激光器具有光闸保护功能。
	1台
	工业
	三类
	

	2
	二氧化碳激光治疗机
	1、激光波长:≥10.6μm；
2、激光最高功率：可调脉冲≥25W、连续≥30W，功率大小连续可调；
3、激光器输出方式：单次、脉冲、可调脉冲、连续、扫描等多种输出方式可选
4、光斑直径：F=50mm,光斑直径≤0.1mm适用于切割；F=100mm,光斑直径≤0.2mm适用于汽化；
5、显示屏和系统：≥10寸高清彩色液晶触摸屏，具有系统后台参数修正功能、参数存储记忆功能、软件升级功能；
*6、软件控制系统：开放式多窗口操控系统，通过使能应用程序软件细化治疗方案，手动模式具备：①切割、②磨削、③理疗等专家数据库预设模式可选；全能模式具备：①浅层、②深层、③全层、④色素、⑤换肤等专家数据库预设模式可选；
*7、光斑锥叠功能：直径0.1mm小光斑与直径1.3mm螺旋大光斑，大小光斑同步输出相互锥叠，小光斑作用深层组织，大光斑剥脱表层，提高临床治疗效率；
8、精准分层功能：表层扫描和深层扫描，两种治疗模式深浅分开治疗，提高临床使用安全性和舒适度；
9、导光系统：7关节自平衡重锤式导光臂，360度旋转无死角；
10、引导光：≥650nm波长半导体激光，功率≤5mW，强弱连续可调；
11、治疗面积：单次最大治疗20mm*20mm,点能量和点密度强弱连续可调；
12、状态提示：运行、待机、工作三种颜色状态指示光，同步交替提示工作状态；
13、采用二氧化碳激光真空传输装置专利技术，CW和SP双重操控系统模式可选；
14、大光斑模式：采用螺旋线治疗模式输出，光斑直径≥1.3mm；
*15、磨削模式：实心圆形光斑直径0.6mm至3mm可调;
16、排烟装置：内置吹烟系统，四级过滤；
17、制冷系统：内置封闭循环水冷却和散热系统；
18、保护系统：水温、水流、过载实时监控，故障提前预警；
19、报警系统：工作状态声光提示，设备故障代码报警；
	1台
	工业
	三类
	

	3
	电子注射器控制助推装置
	1、连续10次注射得出平均值与设定注射量值的偏差在±5%范围内。
2、负压范围-25kPa~-75kPa。
3、有自动感应模式、自动单次模式、单次模式、持续模式。
4、注射速度≥3挡可选。
5、注射器类型界面含有1mL/1mL、1.5mL/3mL、2mL/3mL、2.5mL/3mL、3mL/3mL、4mL/5mL、5mL/5mL档位。
6、注射次数界面10次～140次可选，步进为10次。
*7、分别调节注射规格、注射次数单次注射量在0.0071ml～0.5ml范围内。
*8、电子注射器控制助推装置有 ≥7个存储卡位，可对 ≥7种配置进行存储。 

9、有断电故障、推进器故障、注射手柄线缆脱落故障、开机自检功能。
*10、正常工作噪音声应≤47dB(A)。
11、≥7英寸触摸屏。
	1台
	工业
	二类
	

	4
	光子治疗仪（红蓝黄光）
	*1、包含633±8nm红光、417±8nm蓝光、590±8nm黄光,可升级增配830±8nm红外光；
2、有效辐照面：3瓣，每瓣灯珠数量≥144颗；
3、光功率密度
a)红光/633nm：5～80mW/cm²可调，5～20mW/cm²误差±5mW/cm²，21～80mW/cm²误差±20%；
b)蓝光/417nm：5～100mW/cm²可调，5～20mW/cm²误差±5mW/cm²，21～100mW/cm²误差±20%；
c)黄光/590nm：5～35mW/cm²可调，5～20mW/cm²误差±5mW/cm²，21～35mW/cm²误差±20%；
4、光功率密度不稳定度≤±10%；
5、光功率密度不均匀性≤±20%；
6、光辐射输出窗口的最高温度限值≤60℃；
7、单色光源治疗时间120分钟可调，步长1分钟；定时误差应≤±1％；红外光连续工作时间≥4h；
*8、噪声：设备正常工作噪声≤43 dB（A）；
9、有急停开关；
*10、屏幕尺寸≥10寸,设备最低治疗高度≤55cm,最高治疗高度≥100cm。
	1台
	工业
	二类
	

	5
	▲强脉冲光与激光设备
	1、具备强脉冲光技术
1.1强脉冲光手具波长：400-1200nm，为保证治疗效果，所有波段均覆盖 1000-1200nm

1.2创新型单头设计，可随意搭配6个不同波长的滤光片515nm/560nm/590nm/615nm/640nm/695nm 

1.3更换滤光片：滤光片具有不关机更换技术
1.4光子手具的最高能量密度：≥35J/cm2

1.5脉宽：4-20ms连续可视可调
1.6具备脉冲延迟技术
1.7脉冲延迟：5-150ms连续可视可调
*1.8光子治疗模式下，可以分别设定每个子脉冲的能量密度，脉冲时间和脉冲间隔，步进增量分别为1J/cm2、0.5ms、5ms

1.9频率≥1Hz
*1.10最小导光晶体≤8mm×15mm，非光斑适配治疗头或遮光罩
1.11强脉冲光手具端头温度范围：0℃-10℃
*1.12具备每个子脉冲的能量密度均独立可视可调技术
*1.13具备530-650nm&900-1200nm血管超膜双波滤光片，通过血管滤光片的最大能量密度≥30J/cm2

1.14具备400-600nm&800-1200nm痤疮超膜双波滤光片，通过痤疮滤光片的最大能量≥25J/cm2

*1.15冷却系统：外置冷却水循环系统
1.16具备自动保护装置：冷却系统发生故障时，能立即切断激光电源
*1.17后期可升级点阵非剥脱性表皮重建技术
	1台
	工业
	三类
	核心产品

	6
	光子治疗仪（舒敏）
	*1、注册证包含光疗模块与超声导入模块；
2、包含417±8nm蓝光、590±8nm黄光、830±8nm红外光；
3、有效辐照面：5瓣，（25±0.5）cm×（11±0.5）cm/个*5个，每瓣灯珠数量不少于144颗；
光功率密度
a)红外光/830nm：50mW/cm²不可调，误差±20%。
4、b)蓝光/417nm：5～100mW/cm²可调，5～20mW/cm²误差±5mW/cm²，21～100mW/cm²误差±20%；
c)黄光/590nm：5～35mW/cm²可调，5～20mW/cm²误差±5mW/cm²，21～35mW/cm²误差±20%；
5、光功率密度不稳定度≤±10%；
6、光功率密度不均匀性≤±20%；
7、光辐射输出窗口的最高温度限值为60℃；
8、单色光源治疗时间120分钟可调，步长1分钟；定时误差应≤±1％；红外光连续工作时间大于4h；
9、噪声：设备正常工作噪声应不大于43 dB（A）；
10、有急停开关；
11、屏幕尺寸≥10寸,设备最低治疗高度≤55cm,最高治疗高度≥100cm；
*12、超声模块超声时间最大输出功率≥1.7W；

*13、超声有效辐射面积≥3.5cm²；
14、超声模块波束类型为准直型。
	1台
	工业
	二类
	

	7
	紫外负离子皮肤治疗仪
	1、紫外线波长：峰值波长≥ 253nm 

2、紫外线强度：≥1μw/cm²
3、臭氧浓度：≤2.0g/m³
4、治疗距离：≥300mm；
5、治疗头可调角度：可调节角度范围≥20°；
6、控制系统：液晶触摸屏显示和操控；
7、定时误差：不大于设定值的±2%；
8、工作状态：紫外辐射源不出现肉眼可察觉的闪烁现象；
工作条件：
1、电源电压： 220V±10%；
2、电源频率：50Hz±1Hz；
3、环境温度：5-40℃；
4、环境温度范围：≤80%；
5、大气压力：(86-106)Kpa; 

6、功耗：750VA
	1台
	工业
	二类
	

	8
	聚焦超声皮肤治疗仪
	1、波束类型：会聚型
2、产品注册证要求：三类证
3、声工作频率：声工作频率：至少包含两种声工作频率:4MHz、6.5MHz

4、焦平面距离：焦平面距离≥3种，至少包含2.0mm、3.0mm、4.5mm三种焦平面距离，治疗头的焦平面距离与公布数值的偏差应该在±15%

*5、治疗频率≥3种，最大工作频率≥35Hz

*6、额定输出声功率分档调节≥5档，最大额定输出声功率≥10W；
7、时间最大输出声功率≥20w

8、功率指示值与实际值偏差≤±20%

9、具备定时器功能，可设定工作时间≤10分钟
10、治疗头超温≤41℃
11、系统支持新建客户档案，可随时查看患者的诊疗记录
12、额定输出声功率的变化应不超过±20%

13、设备至少可显示工作状态、输出功率以及定时时间；具有系统自动在线更新功能
14、治疗界面多种参数可调，至少包括输出功率、点间隔、长度、定时等；治疗界面同时具备治疗档案查询功能，查询内容包括：治疗时间、治疗参数、治疗能量发数等。
*15、具备超声影像系统,能识别皮肤厚度自动推荐对应的治疗头
16、炮头均具有不少于3种的治疗深度，包含2.0mm、3.0mm、4.5mm；以满足不同的治疗层次
17、超声刀手柄：治疗头与手柄为一体式设计，减少能量传输过程中的损失，一体式刀头手柄型号≥2种
18、单个超声治疗炮头寿命≥50万发 

19、单个超声治疗刀头寿命≥5万发
20、超声炮手柄可调节治疗模式≥4种，炮治疗头发射速率≥35Hz

21、噪声：≤65dB(A)

22、超声炮手柄具有滑动传感器检测功能，手柄停止运动立即停止输出超声能量
23、一台主机上可同时适配安装≥2把超声刀手柄和1把超声炮手柄
	1台
	工业
	三类
	

	9
	皮肤镜图像处理工作站（面部皮肤检测仪）
	一、技术参数
*1、用于皮肤图像的放大成像显示、处理和存储数字诊断图像。
2、支持全自动拍摄，支持拍摄画面预览，全脸像素≥4000万。
3、至少包含交叉偏振光、UV紫外光、RGB光、平行偏振光四种
*4、面部连续拍摄采集拍照主机可围绕面部自动旋转，一次采集可以自动完成面部左中右三个面的自动采集，（左边角度不小于32度，右边角度不小于32度）
5、全面部3D扫描：主机可围绕面部全自动扫描并获取全脸点云信息。
6、设备的内存：≥32G；设备的储存空间：≥6T。
7、显示屏：≥31英寸可旋转IPS屏
8、.3D影像精度：≥0.2mm

二、软件参数
*1、可与有注册证的其他医美医疗设备：超声治疗仪、电子注射器控制助推装置、强脉冲光进行通讯数据共享
2、患者档案智能化管理：可根据患者的皮肤类型、症状 、严重程度、批量搜索查找，（含手机、姓名、年龄）
3、全脸3D影像合成：可合成面部11种不同的3D影像图。
4、衰老分析：通过AI深度学习算法能够自动分析皮肤皱纹情况，如抬头纹、眉间纹、眼间纹、鱼尾纹、眶周纹、法令纹、口角纹、棕色斑等；并给出各皱纹在客户同龄同性别范围内的详细数据，如数量、面积、严重程度、等级、影响衰老的主要问题排行等
5、有衰老等级分析功能，依次排练影响衰老的主要症状，将面部划分0-8级衰老等级。
6、数据分析统计中心：多维度统计细分客户数据、影像数据、症状数据，并通过多种图表化形式呈现。（统计纬度包含：总检测量、当日新增检测量、未到院复测量、检测患者平均年龄占比、6个年龄段细分占比、患者男女比例占比、总患者数量的四大症状细分占比）
7、面部3D建模的光影分析：模拟灯光360度各个角度照射面部灰度影像，用于查看面部轮廓和苹果肌的凹陷下垂等面部信息。
8、症状定量分析：定量分析皮肤表面斑、棕色斑、紫外线斑、红区敏感问题，卟啉、毛孔粗大等肤质问题同龄同性别范围内的详细数据，如数量、面积、严重程度、分值等。
9、红综区AI定量分析：通过AI深度学习算法对敏感（红区）及（棕色斑点）综区症状值的颜色进行症状程度区分和标注，红色（重度） 黄色（中度）绿色（轻度）。
10、美学分析：自动分析三庭、五眼、对称性、黄金角、鼻额线等。
11、美学设计：支持模拟对面部轮廓的美学调整，如整体调整、鼻部调整、下巴调整，模拟填充物注射效果；同时可比对调整前后及术后容积变化。
	1台
	工业
	二类
	

	10
	半导体激光治疗仪
	1、名称：半导体激光治疗仪
2、激光类型：半导体激光耦合激光光纤
3、波长：810nm±10nm

4、脉宽：4ms～400ms

5、能量密度：1～50J/cm2，调节步距最小≤1.0J/cm2

6、激光最大能量密度：≥50J/cm2

7、频率：1～10Hz，调节步距最小≤1Hz

8、能量复现性：≤5%

*9、肤色类型：按世界人种肤色分类Ⅰ～Ⅵ（可选）
*10、治疗模式：按脱毛部位分类5种模式、经典脱毛式和自动模式可选
*11、光斑面积：12mm*12mm

12、冷却系统：内循环水冷却
13、蓝宝石接触式制冷，治疗头表面温度≤5℃
14、安全功能：治疗手柄端温度保持在-5—+5℃
15、采用激光器内置在机箱，光纤传输的方式
	1台
	工业
	三类
	

	11
	射频皮肤治疗仪
	1、通过射频能量热效应，用于面部皮肤相关的治疗。
*2、输出功率：2-50W可调
3、输出频率：1MHz

4、输出模式：连续输出
5、脉宽：10ms-400ms连续可调，步进10ms

*6、治疗模式：≥三种模式可选，至少包括单极模式、双极模式
7、治疗深度：0.5-2.5mm可调；步进为0.1mm

8、治疗电极：≥3种治疗电极可选，至少包括面部治疗电极、眼周治疗电极、颈纹治疗电极
9、具备负压功能，负压吸力可手动调节
10、具有能量累计自动计数功能。
11、工作噪声不大于65dB

12、具有系统可升级功能。
13、具有独立过滤器接口。
14、脚踏开关防进液的防护程度：≥IPX8；。
15、具备无序治疗技术：每两根针一组无序分组发射能量，能量分布均匀。
16、具备分层治疗技术：每个层次均可单独调节脉宽与能量。
17、具备深度补偿治疗技术：更快的出针速度，配备阻力智能反馈，自动调整推力、自动补偿进针深度，保证治疗深度和设定深度的一致性。
18、具备脉冲分解治疗技术：将射频能量分解为0.2ms的脉冲串进行输出，控制单次治疗脉冲总时长在30ms的痛觉阈值内。
	1台
	工业
	三类
	

	12
	皮肤镜图像处理工作站（全身皮肤镜）
	1.手持偏振光皮损摄像
微观偏振光皮损摄像系统≥500万像素，成像分辨率：2592*1944；
帧速：最大30fps，放大倍率：20X-50X,200X；
2.支持倍率同步实时显示；支持浸润法和非接触式观察；平面和立体均可以直接观察；偏振光强弱可调；支持多种防感染操作，防止交叉感染。
3.偏振度：偏振度满足80%—100%，偏振角度0-90度可调节，并可标识记录偏振角度。
4.皮肤镜感光元件尺寸：≥1/2英寸彩色CMOS。
5.光源照度：LED光源，照度≥10000Lux。
6.成像均匀度：≥90%。
7.镜头拍摄口径：≥20mm。
8.单手操作，偏振光和普通光自由切换，多种镜头不同焦距可选；三镜合一，连续变焦功能，单手操作，切换倍率无需更换镜头；
9.对焦方式：可手动调节清晰度，避免皮损识别困难和无法获取最佳清晰度的情况，附加对焦锁，合适的位置固定焦距。
10.配置隔离垫防止交叉感染。
11.实时拍摄皮肤表面、皮肤毛发、毛囊、斑秃、甲癣、性病病灶部位，拍摄白癜风、脱色性痣、白色糠疹、结节性硬化、风的色素减退斑。
拍摄偏振图像，辅助诊断。
12.医用皮肤镜影像处理软件（二类医疗器械注册证）。
13.患者档案字段及查询统计：包含“姓名、年龄、性别、诊号、检查日期、费用、初复诊、送检部位、送检科室、送检医师、治疗医师、病人主诉、既往病史、临床诊断”等字段，同时可按任意字段单独、组合检索。直接在字段前端勾选激活检索条件，同时显示查询结果数量。
14.信息录入方式：≥2种，新建、导入。
15.内置皮肤病标准图谱和诊断模板，超过2700种皮肤病案例，包含大体图像、皮肤镜图像以及部分显微镜图像，支持自定义图谱内容。支持通过病种、临床表现检索图谱，根据临床表现检索图谱时，能自动识别接近的病种供选择。
16.权限管理：软件配合专用加密锁使用，具有医师、超级用户分级管理权限，保护病人隐私。
17.图像处理方法：≥6种，包含“对称、镜像、反色、浮雕、对比度、标定”。
18.测量工具：≥6种，直线、曲线、角度、面积、矩形、多边形。
19.支持专业形态测量工具：提供专业图像分析模块，提供点、线、面积和角度测量四大类；提供多种测量参数。
20.报告输出：支持2种以上介质报告输出，可兼容外部来源图片输出，每份报告可合并输出图片≥4张。
*21.智能图片搜索功能：可依据拍摄的图片算法搜索类似的皮肤病图片，辅助医生进行诊断分析。
22.毛发分析功能：支持毛发图像采集、图像数据分析；自动计算视野面积；自动识别分析分类终毛、毳毛，不同类毛发及终毛、毳毛标注；自动统计毛发及毛囊的数量、密度、直径，自动计算总数量、总密度、平均直径、累计直径；支持毛发长度均值和直径均值统计；测量单根毛发长度、单根毛发直径；支持毛发标注图像打印及图像分析结果打印。
*23.毛发去除功能：通过一键清除毛发，能够有效去除图像中干扰诊断的毛发因素，使病变区域更加清晰地呈现出来，有助于医生更准确地判断病情。
*24.常规皮肤病自动识别功能：软件依据先进图像算法，对图片自动分析，识别常规皮肤病并给出最可能的三种疾病及患病概率，依概率排序。如遇疑难病症，此功能为医生提供重要参考，辅助诊断决策，提升诊断准确性与效率。
	1台
	工业
	二类
	


注：

（1）在货物名称栏目内标注▲的为核心产品；上表中所属行业划“/”的品目，投标人在填写《中小企业声明函》时无需填写。
（2）本项目不接受进口产品投标。

四、报价要求
本投标报价必须以人民币的形式表示。投标人需综合考虑设备的装卸、出厂检测、运输、人工、利润、管理、仓储、医学美容科管理软件等所有可能涉及到的费用进行投标报价。
五、其他要求
本项目单位需提供配套的医院用医学美容科管理软件，软件功能至少包括院务流程、客户管理、回访中心、财务管理、对账管理、科室服务、患者档案、营销中心、统计中心以及手机端。费用包含在投标总价中，无需单列。

★上述货物需求的所有货物需提供相应的医疗器械注册证，如属于一类器械提供备案许可证明，提供相应证明材料放入电子投标文件中。

注：本项目所涉及货物如纳入医疗器械管理的，其所属类别以国家药品监督管理局发布最新版《医疗器械分类目录》和调整政策为准（如投标人所投产品注册类别与分类目录不一致的则按国家药品监督管理局显示的医疗器械注册类别为准）。

六、样品要求（如有）
无需提供

七、评审标准
	类别
	评分内容
	评分标准
	分值范围

	技术资信分
（70分）
	产品技术参数及性能
	带“*”参数（共35项）每满足一项得1分，最高得35分。
注：带“*”的参数须在投标文件中提供相关证明材料（包括医疗器械注册证、具有CMA标志的检测报告、产品说明书、技术白皮书或产品彩页，以上材料其中任意之一即可，如需求中列明提供证明材料的以需求中的证明材料为准）并在技术规格响应表中响应，未提供相关证明材料的按此“*”项负偏离；（为便于评审，建议供应商在投标文件中进行显著标记）
	0-35

	
	产品质保期限
	投标人承诺所有设备在免费质保期3年的基础上，每增加1年免费质保期限的得2.5分，满分5分。注：延迟不足1年的不得分，承诺函格式自拟。
	0-5

	
	产品供货业绩
	投标人或产品制造商提供自2021年1月1日以来（以合同签订日期为准）的所投核心产品供货业绩（同品牌同型号）的，每提供1份得5分，满分10分。
注：须提供合同扫描件，合同须体现签订时间、货物名称型号、签字盖章等关键信息，否则不得分。如合同中无法体现产品同品牌同型号、合同签订时间等评审因素，须提供业主单位加盖公章的证明材料。
	0-10

	
	产品方案
	1.根据所投产品设计及制造工艺，生产流程质量控制，产品安全性及有效性等进行综合评审。
（1）供应商所投产品设计及技术方案完整详细，采用的技术及生产组装工艺先进，生产流程质量控制有充分保障，产品质量及精度、临床应用安全性及有效性高的得5分；
（2）供应商所投产品设计及技术方案有少量不足、采用常规技术及生产组装工艺，生产流程质量控制基本有保障，产品质量及精度、临床应用安全性及有效性基本满足临床使用的得4分；
（3）供应商所投产品设计及技术方案有大量不足、采用技术及生产组装工艺有待提升，生产流程质量控制有待改进，产品质量及精度、临床应用安全性及有效性有待提高的得2分；
（4）供应商所投产品设计及技术方案有重大缺陷、采用技术及生产组装工艺落后，生产流程质量控制无保障，产品质量及精度、临床应用无法保障安全性及有效性的得1分；
（5）未提供不得分。
2.根据所投产品方案及综合性能等进行评审：
（1）对本项目需求理解准确，切合采购需求，产品方案完整详细，突出重点，综合性能稳定的，完全满足临床使用的得5分；
（2）对本项目需求理解基本准确，基本符合采购需求，产品方案有少量不足，突出部分重点，综合性能基本稳定，基本满足临床使用的得4分；
（3）对本项目需求理解有待提升，产品方案有明显不足，突出少量重点，综合性能稳定性有待提高的，得2分；
（4）对本项目需求理解不准确，产品方案有重大不足，未突出重点，综合性能不稳定的，可能影响临床使用的得1分；
（5）未提供不得分。
	0-10

	
	售后及培训方案
	1.根据供应商提供的售后服务方案（包括售后技术服务、售后响应时间、保障措施、质保内容、持续免费的备品备件供应、质保期外的售后服务内容、售后人员配备等）进行评审。
（1）售后服务方案详细完善、售后响应时间及时、保障措施齐全、质保内容完整、持续免费的备品备件供应充足且明确、质保期外的售后服务内容完整详细、售后人员配备齐全、售后服务统一便捷的得5分；
（2）售后服务方案有少量欠缺，但不影响整体售后服务、售后响应时间基本满足临床需求、保障措施齐全、质保内容完整、持续免费的备品备件供应基本满足采购人日常使用且方案中较为明确、质保期外的售后服务内容完整详细、售后人员配备基本满足临床需要、售后服务基本统一便捷的得3分；
（3）售后服务方案有待完善、售后响应时间较长、保障措施不全、质保内容欠缺、持续免费的备品备件供应不充足或未在方案中明确、质保期外的售后服务内容不完整或不详细、售后人员配备不齐全、售后服务不统一和便捷的得1分。
（4）未提供不得分。
2.根据供应商提供的培训方案（包含培训目标、内容、计划、方式、师资等）进行评审。
（1）供应商提供的培训方案完整，培训目标明确、培训内容充实，培训计划详细，培训对象清晰，培训方式丰富，培训师资专业，完全贴合日常使用及维护的得5分；
（2）供应商提供的培训方案有少量欠缺，但不影响整体方案实施，培训目标有体现、培训内容无重大缺漏，培训计划基本符合，培训对象基本清晰，培训方式基本满足临床培训要求，培训师资充足，基本满足日常使用及维护的，但存在一定不足的得3分；
（3）供应商提供的培训方案不完整，培训目标不明确、培训内容有欠缺，培训计划可能与临床科室使用冲突，培训对象不明确，培训方式单一，培训师资不专业，可能影响培训顺利实施的得1分；
（4）未提供方案的不得分。
	0-10

	价格分
（30分）
	价格分统一采用低价优先法，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分30分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：
投标报价得分＝（评标基准价/投标报价）×30％×100


