听力筛查仪技术参数

一、测试方法：TEOAE和DPOAE两种模块

（1）瞬态诱发耳声发射TEOAE

评估方法：噪音加权平均、信号峰值计算

刺激类型：Click（非线性）

刺激水平：70-84 dB SPL(45-60 dB HL) 依靠耳道容积自行校准

刺激速率：接近60Hz

频率范围：1.5-4.5kHz

显示：统计波形、测试进程、TEOAE水平、噪音水平

（2）畸变产物耳声发射DPOAE

评估方法：相位统计法

刺激类型：两个基本匹配的纯音，f2/f1＝1.24

可用测试频率：f2：1-6kHz（可设置）

默认测试频率：f2=2,3,4,5kHz (  PASS at 3 out of 4)

测试水平：L1/L2=60/50 or 65/55 dB SPL

显示: DPOAE水平、测试进程、噪音水平、DP-Gram

结果显示：总体：PASS/REFER， DPOAE的DP-Gram及噪音水平

二、操作语言：全中文测试界面，中文输入

三、硬件要求

显示器：彩色TFT触摸屏，带有可调节LED背光灯

分辨率：240×320像素

按键耐用性：每个触屏点最少100万次重复使用

按键：电阻式触屏按键（可使用手套）

内存：主机存储器可以储存250个测试者资料或者最少500个测试结果

电池类型：可充电锂电池3.7V/1800mAh（6.7Wh），满电

预计电池电量：连续使用8小时

电池等级指示器：5级电池等级指示器

打印机接口： RS232

可连接电脑，进行无线存储打印报告

四、附件要求

探头线：长度约120cm （约55英寸）的柔韧屏蔽线

耳塞：标准（圆筒状）：4种型号（3.7-5mm）

树状耳塞： 1种型号（4-7mm）

泡沫状耳塞：1种型号（13mm）

五、设备类型：

Ⅱa(参照Council Directive 93/42/EEC Appendix IX标准)

六、其他要求：

★整机原装进口，需提供报关单及检疫证明。

★售后服务：安徽省内有常驻售后机构，机器不出省就能维修校准，提供上门维修，并且提供备用机，需提供售后地址，及厂家认证单位名称。