婴儿培养箱技术参数要求

1、具有箱温和肤温两种温度控制模式，设置温度、箱内温度、皮肤温度分屏显示；

2、独立的超温保护系统；

3、自然风道加湿；

4、婴儿床倾斜角度无级可调功能，婴儿床倾斜角度：±12°无级可调

5、产品具有自检功能，多种故障报警提示

*6、蜗壳风道及直流离心式风机产生气压差，确保新鲜空气始终保持吸入，整体储热铝水槽，能大幅降低温度波动（需提供证明材料）；

7、前面板具有温度校正功能；

8、具有肤温传感器脱落报警提示功能；

9、具有数据储存功能，具有正门独立锁定装置，具有RS-232接口，具有氧气输入接口；

10、工作电源：AC220V/ 50HZ，输入功率：≤850VA

11、控温方式：箱温和肤温两种温度控制，箱温控制范围：25℃～37℃（选配＞37℃温度跨越模式设置时，可以设置到39℃.），肤温控制范围：34℃～37℃（选配＞37℃温度跨越模式设置时，可以设置到38℃.）

*12、箱温和肤温显示温度范围：5～65℃（需提供证明材料）

13、升温时间：≤30min

14、培养箱温度与平均培养箱温度之差：≤0.5℃，平均培养箱温度与控制温度之差：≤±1.0℃

15、温度均匀性（床垫处于水平位置）：≤0.8℃，温度均匀性（床垫处于倾斜位置）：≤1.0℃

*16、皮肤温度传感器精度：±0.2℃内（需提供证明材料）

17、婴儿床倾斜角度：±12°无级可调

*18、采用低噪音的无刷直流电机婴儿舱内噪声：≤45dB（A）（需提供证明材料）

19、故障报警：断电、传感器、偏差、超温、风机、系统等