| 序号 | 设备名称 | 技术参数及要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 肌电生物反馈治疗仪 | ★1、双通道便携机型，双通道可同时使用，互不干扰； 2、≥8寸彩色触摸屏设计，各项数据实时显示； 3、具有处方治疗，自由刺激，反馈治疗，等多种功能； 4、阈值可手动设定和自动设定，根据不同治疗情况下选择； 5、测量范围：10uV～999uV； ★6、最高分辨率：≤2uV； 7、输入噪声：≤1uV； ★8、共模抑制比：大于100dB； 9、通频带：20Hz～500Hz（﹣3dB）； 10、输出电参数 a）电流强度0～50mA可调 b）输出频率为1～120Hz c）脉宽为50～500μs d）开路输出电压＜500V； 11、具有定时功能，可在1分钟～60分钟范围内设定所需时间； 12、连续工作时间大于8h。 |
| 2 | 经络导频治疗仪 | 1、输出电压及治疗频率: 电压：0-2000V； 频率：0.5-60Hz（0.5、10、60三档位可调）； 脉宽：0.4-2.2ms （0.4 ms 0.8 ms 1.6 ms三档固定）； ★2、自增功能：每24秒自动增加强度一级，共99级可调； 3、治疗部位：头面、肢体、躯干； 4、输出通道：5组10个独立通道； ★5、治疗模式:模拟针灸； 6、浪涌：长浪：6秒一个周期；短浪：3秒一个周期； 7、治疗时间：0-60min，5分钟为一步进； 8、极性：正极性、负极性； 9、微电脑自动化控制，LED数码显示； 10、具有超压供电、上电、断电、开机等各种保护电路，工作安全可靠； 11、额定电流电压：220V±22V 50Hz±1H； 12、额定功耗：≤40W； 13、输出波形：可控脉冲方波； |
| 3 | 儿童MOTOMED | 1、智能康复训练系统造型美观、稳固、大方、实用。针对患者训练的安全性和稳定性设备做了配重设计和防滑设计。 2、智能康复训练系统电机动力系统运动时有力且平稳，使智能康复训练系统在患者训练时安全有保证，使设备的各项功能指标都能正确运行。 3、智能康复训练系统动力系统采用特殊的结构设计，使智能康复训练系统的动力系统使用寿命长。 4、智能康复训练系统具有患者从完全被动训练阶段到主动和被动训练相交叉的助力训练阶段到完全的主动训练阶段到初期主动力量训练阶段的患者康复过程。 5、智能康复训练系统采用≥10.4寸彩色液晶触摸屏，一目了然的控制面板的设计，使医务工作者能轻松容易的掌握。 6、智能康复训练系统具有六种针对性的训练模式：神经模式、骨科模式、心肺模式、反馈模式、被动模式、游戏模式。 7、智能康复训练系统具有四种患者训练安全保护功能：痉挛保护、声控保护、靶心率保护、磁控保护。且痉挛敏感等级、声控敏感等级和靶心率目标数值均可调。 8、智能康复训练系统参数可调： AC220V±10% 50Hz； 输入功率：上下肢<600VA； 熔断器：F1AL250V,F3AL250V； 定时范围：2～120min±1min； 速度显示范围：0-99r/min±10%； 速度设定范围：0-60r/min±10%； 角度设定范围：0-330度±5； 阻力设定等级：1-20； 阻力力矩：0-20Nm； 心率设定范围：0-150（设定级数每次5），精度±5次/min； 智能康复训练系统能够实时显示患者主动做功情况； 可以根据患者情况训练单元，显示屏幕可330度转动； |
| 4 | 中频治疗仪 | 1、中频频率范围：2-6KHz。 2、低频调制波频率范围：0-199Hz。 3、连续低频正弦波调制中频正弦波。 4、调制方式：连续调制、间歇调制。 5、低频调幅度：0、25%、50%、75%、100%、间歇调制，允差±5%。 6、输出电流：最大输出电流有效值不大于50mA，分0～99级可调,无量纲数。 7、不同负载下的电流变化率不大于±10%。 ★8、四路中频加透热输出，每路可单独使用输出，也可形成两组平面干扰，即1、2两通道形成一组干扰；3、4两通道形成一组干扰。 9、6档可调，最高温度40±3℃。 10、治疗定时：1～99分钟连续可调，步长为1分钟 。治疗时间到有蜂鸣器报警提示，并停止输出。 11、分多步、干扰、音频和脉冲4种模式。 ★12、彩色触摸屏操控。 ★13、四通道独立控制。 |
| 5 | 医用减重慢速跑台 | 1、内部电源DC 24V ； 2、充电电源AC 220V 50Hz； 3、配医用慢速跑台, 悬挂支架可升、降调节,升降调节范围186~216 cm, 扶手调节范围:上下调节75~138cm, 载荷调节范围5~80 kg , 载荷显示器的数码显示：可显示所承载数，可调0位； 4、脚轮移动灵活，方便，有制动功能，制动后在水平方向受力不大于100N时，制动牢靠。 |
| 6 | 痉挛仪 | - 1、痉挛肌电刺激治疗仪符合YY0505标准电磁兼容有关要求。 - 2、痉挛肌电刺激治疗仪符合GB 4824标准1组A类的相关要求。 - 3、适应范围：刺激痉挛肌和对抗肌，使二者收缩，开展电刺激，用于中枢神经系统病损引起的肌肉痉挛状态的改善和缓解。 - 4、性能参数： - ★4.1二通道输出可选，可同时治疗2部位； - 4.2 ≥5.7英寸液晶触摸显示屏，显示直观，操作简便； - 4.3触摸+一键飞梭，操作简便，多样化； - 4.4所有治疗参数单独显示，独立可调； - 4.5 ≥8种内置处方，对应不同痉挛等级； - 4.6 ≥20种自定义处方，充分满足临床需求； - 4.7 脉冲宽度100～500μs范围内可调，调节步长10μs默认300μs； - 4.8 输出周期1～2s连续可调，步长0.1s，精度±10%； - 4.9 脉冲波形：双向对称波，不区分正负极； - 4.10 输出方式：单次双向脉冲交替输出，更科学； - 4.11 延迟时间0.1～1.5s连续可调，步长0.1s，精度±10%； - 4.12治疗时间1～99min可调，步长1min，，精度±2%，默认15min; - 4.13输出强度：0～140mA（峰值电流范围），步长1mA； - 4.14恒流电流输出，保证治疗的安全、有效性，治疗可量化； - 4.15输出导线长≥2.5米，治疗范围更广； - 4.16粘胶式电极，放置/解除电极更方便； - 4.17可选配专业台车，便于移动； - 4.18开路报警，确保治疗安全。 |
| 7 | 神经肌肉刺激治疗仪 | - 1、企业通过CMD认证，ISO13485和ISO9001质量体系认证。 - 2、产品通过YY0505-2012医用电气设备电磁兼容要求和试验认证 。 - 3、产品通过YY0607-2007医用电气设备神经和肌肉刺激器安全专用要求认证。 - 4、适应范围：用于神经肌肉电刺激，锻炼骨骼肌，促进局部血液循环，预防肌肉萎缩，增强肌力，运动再学习。 - 5、性能参数： - ★5.1 四路电流输出可选，可同时满足多人/多部位治疗需求; - ★5.2 ≥5.7英寸液晶触摸显示屏，显示直观，操作简便; - 5.3 触屏显示+一键飞梭，操作简便多样化; - 5.4 所有治疗参数单独显示，独立可调; - ★5.5 脉冲宽度80～400us范围内可调，调节步长10us默认300us; - ★5.6 频率1～180Hz范围内连续可调，步长1Hz,默认40Hz; - ★5.7 脉冲波形：双相对称方波，不区分正负极； - 5.8 脉冲群波形：可调梯形波、方波、三角波、尖波； - 5.9 仪器的上升时间：0s～2s，步长为0.5s； - 5.10 仪器的维持时间：0s～20s，步长为1s； - 5.11 仪器的下降时间：0s～2s，步长为0.5s； - 5.12 仪器的断电时间：2s～50s，步长为1s，断电时间不少于通电时间；通电时间为上升时间、维持时间和下降时间之和； - 5.13 治疗时间1～99min可调，步长1min，默认20min; - 5.14 最大输出电流：140mA(峰值电流)、步长1mA； - 5.15 同步/异步输出，满足不同治疗需求； - 5.16 恒流电流输出，保证治疗的安全有效性，治疗可量化； - 6、输出导线长≥1.5米，适应范围更广； - 7、粘胶式电极，放置/解除电极更方便； - 8、可选配专业台车，便于移动； - 9、开路报警，过电保护确保治疗安全； - 10、全球通用110~240V宽幅电源。 |