新生儿黄疸治疗仪技术参数要求

1.工作电源：AC220V/ 50HZ

2.输入功率：75VA

*3.治疗光源：蓝光LEDs

4.LED灯珠数目≥630个

波长：400nm～550 nm

*5.调和光源：黄光LEDs（需提供证明材料）

6.波长：580nm～595 nm

7.光照有效面积：≥50cm×25cm

8.床面上有效表面内的胆红素总辐照度均匀性：＞0.4

9.环境噪声在≤40dB(A)以下

10.光源累计工作时间的显示范围：0-99999.9hrs

11.光源当前工作时间的计时范围：0-999.9hrs

*12.工作模式：顺计时模式/倒计时模式/档位选择模式（两档可调）（需提供证明材料）

13.辐照角度：可调，辐照距离：30cm-40cm

14.辐照面中心与升降杆之间距离：25cm-35cm

15.床面上有效表面内：

辐照距离30cm档位高档总辐照度≥2.8 mW/cm2胆红素总辐照度平均值≥2.5 mW/cm2胆红素总辐照度最大值3.6 mW/cm2

辐照距离40cm档位高档总辐照度≥2.5 mW/cm2胆红素总辐照度平均值≥2.2 mW/cm2胆红素总辐照度最大值3.2 mW/cm2