新生儿黄疸治疗箱采购需求

箱温控制，肤温监测，LED显示；

*具有双面辐照功能，上灯箱光源为LED光源≥450颗，下灯箱光源为LED光源≥400颗；

具有光照治疗时间计时功能；

产品具有自检功能，多种故障报警提示；

前面板具有温度校正功能；

具有肤温传感器脱落报警提示功能；

具有正门独立锁定装置；

自然风道加湿，抽拉式水箱 ；

*婴儿床可从侧面拉出；两侧和正门的有机玻璃可打开；

采用无刷直流电机驱动热循环，能有效的控制温度。

工作电源：AC220V/ 50HZ，输入功率：≤600VA

控温方式：箱温控制，肤温监测，控温范围：25℃～34℃

肤温显示范围：5℃～65℃

黄疸箱温度显示的平均值与实际黄疸箱温度平均值之差：≤±0.8℃

皮肤温度传感器精度：±0.3℃

床面温度均匀性：≤0.8℃

婴儿床面上的工作噪声：≤55dB（A）

故障报警：超温、断电、传感器、偏差、风机、系统报警等

床面上有效表面内的总辐照度：≥2.0mW/cm² （上灯箱）

≥3.0mW/cm² （下灯箱）

床面上有效表面内的胆红素总辐照度平均值：≥1.5mW/cm² （上灯箱）

≥2.5mW/cm² （下灯箱）

床面上有效表面内的最高胆红素总辐照度：2.2mW/cm² （上灯箱）

3.5mW/cm² （下灯箱）

床面上有效表面内的胆红素总辐照度均匀性：>0.4

黄疸治疗光源主波长：400nm～550nm