监护仪主要技术参数及要求

监护仪结构：

- 模块化插件式床边监护仪，主机、显示屏和插件槽一体化设计，主机插槽数≥6个，模块采用热插拔，模块通用。

- ★≥15英寸电容触摸屏，支持多点触摸及手势操作，高分辨率达1920 x 1080像素，≥10通道显示，显示屏亮度根据环境光强度自动调节。

- 采用整机无风扇设计。

监测参数要求：

1   ★监护仪配置心电，呼吸，心率，无创血压，血氧饱和度，脉搏，体温，双通道有创血压及旁流呼吸末二氧化碳采用独立模块。

2  3/5导心电监测,配置抗电刀电缆，支持升级6/12导心电，支持房颤心律失常分析功能，心率失常分析≥25种，具有≥4导同步心电分析技术，具有ST段分析功能，致命心率失常高报警功能。提供导联类型自动识别功能，具备智能导联脱落监测功能，导联脱落的情况下仍能保持监护，具有QT/QTc测量功能，提供QT，QTc和ΔQTc参数值，提供QT和QTc模板显示。

3  无创血压提供手动、自动间隔、连续、序列四种测量模式。

4  ★血氧监测提供灌注指数（PI）的监测，指套式血氧探头，IPX7防水，血氧可与血压同侧测量，抗低体温，弱灌注，颤抖。

5 标配双通道有创压IBP监测（独立模块）。

6 呼吸末二氧化碳采用旁路模式（独立模块）。

7 支持升级与主流品牌麻醉机相连，实现麻醉机设备的信息在监护仪上显示、存储、记录、打印或者用于参与计算。支持手麻系统端口连接。

8 具有图形化报警指示功能，快速定位报警信息。

9 ≥48小时全息波形的存储与回顾功能，≥1000条事件回顾，≥120小时趋势图表。

10 工作模式提供：监护模式、待机模式、体外循环模式模式、插管模式、夜间模式、隐私模式、演示模式。

快速生物阅读器主要技术参数及要求

1 ★结果判读时间为≤24分钟（阴性结果）。

2 阅读器配有防尘、遮光盖。

3 配备专用的生物指示物挤碎器，便于操作。

4 每个培养孔均配备独立的荧光检测读头。

5 每个读头均配备可激活荧光活性产物最佳波长的紫外检测器。

6 配备LCD显示屏。

7 支持网络连接功能。

8 可实时显示孔位插入状况，剩余培养时间。

9 具备程序自检功能以及智能报警功能。

10 断电5分钟内可继续培养，带有断电保护装置。

11 生物指示剂拔出后10秒内放回，可恢复继续培养。

12 ★可同时兼容过氧化氢低温等离子和高温灭菌生物指示剂监测（生物指示剂须单独报价）。