采购项目需求：

一、项目名称：彩超维保项目

二、维保内容及要求

1、维保内容：

GE VOLUSON E8彩超一台维保三年，含整机及4个探头（四维腹部RAB4-8-D、四维腔内RIC5-9-D、腹部探头4C-D、小器官探头SP-10-16-D）。

2、维保要求：

（1）安全检查：按照设备说明书标准、行业标准及国家法律法规的要求执行。包括:制定检查计划、机械安全检查、电气安全检查等，并记录检查结果。提供保养、检测工具列表。

（2）安全升级:涉及到设备的安全升级必须按照设备说明书的要求标准、在规定的时限内完成，并且提供相应的升级记录备案。

（3）预防性保养:按设备说明书标准每合同年度提供 4 次专业保养，并提供纸质保养报告单，以保证设备处于最佳运行状态。

（4）开机率:在合同期内保证 95%的开机率(既停机时间少于5%，约18天)，按一年 365 日计算。如果此开机率由于中标人的原因未能达到，停机时间每增加一天, 保修期相应延长7天。停机时间定义:在工作时发现设备故障，故障导致影响工作1小时以上4小时以下计停机时间为半天，大于4小时计 1 天，如果发生在非工作时间的备件更换、软硬件升级等不计入停机时间。

（5）热线服务:全国范围内开通免费热线电话，24 小时×365 天有工程师接听，为用户快速诊断和技术支持服务，如有需要到达现场服务，从故障报修计时 24 小时内到达现场。故障报修可以通过是免费热线电话、工程师电话及销售电话报修。

（6）响应:用户报修初次电话响应时间:1小时。现场维修响应时间: 24小时内到达现场并恢复设备正常运行。

（7）工时:包含在保修合同期内所需的人工费用，签订保修合同的客户享受优先派工，节假日加班免费。

（8）备件: 保内探头第一次损坏更换全新原装探头（至少更换三把探头其中包括四维腹部RAB4-8-D探头），后续无限次免费维修。并提供备用探头设备故障涉及的备件或探头必须更换为全新未拆封备件或探头，提供保修所需的备件(消耗品、附件及其他第三方的产品除外)，必须是合法合规，备件及探头均可根据唯一序列号追踪所属，原厂 800 或 400 热线可进行备件信息查询。备件及探头必须是全新未拆封备件，必须提供相应的合法进口报关证明。如果维修更换备件或探头不能提供上述证明资料，采购人有权单方面终止合同，并不支付维保费用(投标文件中至少提供一份 2018 年度与招标文件中保修范围内设备中至少一个探头的进口报关单原件扫描件并加盖投标人公章)。

（9）工程师:针对此项目服务的工程师必需取得相关维修资质。

备注:投标文件中提供相应培训证书原件扫描件并加盖投标人公章。

（10）维修:维修完成后提供维修服务报告。

（11）应急方案及违约赔偿:为保障医院工作正常运转，当设备故障三天内无法解决时，投标人需有应急方案，如提供备用机等。如果设备故障超过一周且无备用机，投标人需给予医院经济补偿，补偿金额为:故障天数*故障前一年内的日平均收费。

（12）在服务期内为院内其他超声维修维护提供技术支持，并做免费基础保养。

（13）如为GE原厂服务，提供相关授权书等证明，同等报价下，能提供原厂授权的投标方优先考虑。如不能响应以上要求或者有额外服务支持，请一并在标书中注明。

三、项目预算： 20万元