附件

主要技术参数及性能要求

包1： 微波治疗仪

1.安全等级：国家医用电器3类标准；

2.机型:豪华柜式一体机；

3.电源电压： AC220V 50Hz；

4.微波频率（MHZ）：2450±30；

5.输出功率（W）：1～150连续可调（微电脑控制，单微波源）；

6.时间控制（分）：0～99可任意预置；

*7.输出方式：连续波、脉冲波（产品注册证中明确注明的）；

*8.工作模式:理疗(脉冲、连续)；

*9.磁控管：进口松下磁控管且书面质保十年；

*10.微波传输器：理疗专用外固定式传输探头，螺旋发射（配有儿童专用安全防护理疗罩杯）；

*11.微波探头：军工设计防粘连探头 ；

*12.军工技术防辐射金属机箱，避免电磁干扰和无用微波泄漏；

*13.微电脑控制，具有电脑存储记忆功能；

14．具有故障自我诊断和保护功能；

*15.超长工作时间设计，可连续24小时工作，主机不烫；

*16.功率稳定系统：双CPU微处理器控制，PID调节方式；

17. 微波泄漏：﹤0.07μw/cm²；

*18.万向理疗支架，可360度自由转动调节。

包2：三目显微镜

*1、光学系统：UIS2无限远光学系统。齐焦距离：必须为国际标准的45mm；
    2、载物台：钢丝传动无外露支架式机械载物台，带可移动刻度片夹，移动距离76mm x 50mm；

3、调焦：粗细调焦，行程25mm。具备调焦限位装置和张力调整环（需提供原厂彩页核对）；
    4、物镜转换器：内倾式4孔物镜转盘；
    5、聚光镜：阿贝聚光镜（带孔径光阑 N.A.1.25及标准蓝色滤色片）；

*6、目镜：10×（视野数≥20）；

7、目镜筒: 三目观察筒，瞳距调整范围48-75mm，360°可旋转铰链式，倾角30°；

*8、平场消色差系列物镜，数值孔径不低于以下指标:

4X,N.A. 0.10；

10X,N.A. 0.25；

40X,N.A. 0.65；

100X,N.A.1.25。 
    *9、照明系统：内置卤素灯，功率≥6V 30W；

10、防霉装置：观察筒、目镜、物镜均做了防霉处理；

*11、必需提供生产制造厂家或总代理公司项目授权书与原厂印刷版彩页核对参数；

*12、以上产品必需为进口产品；

*13、后期可与真菌镜检系统匹配兼容。

包3：医用监视器

*1、≥15英寸,分辨率≥ 1024×768；

2、高亮度，高对比度，水平、垂直≥170度超宽视角 ；

3、标配接口：复合，Y/C，RGB/分量，外同步；

4、标配计算机接口：DVI-D, HD15 ；

5、可选：SD/HD-SDI接口，及复合，Y/C, RGB/分量接口，串行，并行遥控接口；

6、屏幕表面具有AR防反射保护层 ；

7、屏幕设计可防止液体的溅入；

*8、必须能接入贝朗显微外科手术器械（宫腔镜、腹腔镜）。

- 包4：电脑遥控灌肠整复仪

1、应用流体力学原理，采用新型高效气泵，双气路推进设计，匹配进口精密压力传感器，利用微电脑技术、合理设置气路控制和电路控制；
    *2、可利用无线遥控技术，遥控器隔着铅玻璃可远距离遥控主机，使操作者完全避免X线照射。灌注压力设有保险压力（最高限制保护压力）、预定压力（医生心目中想实际使用的压力），达到双保险目的（适用于双对比造影灌肠、小儿肠套叠整复治疗），保证仪器使用的安全性。在实际操作中，医生随时可根据实际需要，隔室高速预定压 力，并可隔室从仪器显示屏中观察压力变化； 
    *3、三气路设计可同时或单独灌钡、充气，自动搅拌，使造影剂处于混悬状态，流速均匀，有利造影质量的提高。排气功能使医生在实际操作中及时排出多余气体后再行灌钡、充气，提高造影质量。灌钡、充气、排气可交替配合使用，得出完美造影图像； 
    4、采用进口压力传感器及现代电脑控制技术，可随时调整压力，精度可达0.1Kpa，且压力恒定于预定压力。压力的调整及变化，仪器可直观显示。设置全自动脉冲方式来进行肠套叠整复，供医生选择；
    *5、具备三重安全保护：一是设置压力值最高为20Kpa；二是仪器遇到意外故障超压时具备自动卸压至设置压力值功能；三是气泵单次打气时间超过一分钟自动停止打气并提醒。

- 包5：十二道心电图机

- 全数字化设计，数字滤波、自动调节基线、增益、自动切换导联； 
    *2、12导同步采集，实时显示12导联心电波形；
    *3、背光源LCD、多角度调节显示设计，满足不同时间、空间的需求；
    *4、支持A4纸大小的印模报告，报告简洁明了，便于整理；
    *5、特有省纸模式，节约纸张，降低成本；
    6、具有多种报告可选；
    *7、 一键操作，可自动完成打印、上传等，方便快捷；
    *8、 可通过标准网络接口与心电工作站联网，实现心电信息管理和共享；

- 9、知名品牌，市场占有率高。

- 包6：中医体质辨识仪

- 1、依据不同体质在形态结构、生理功能、心理活动等的特征进行综合分析；

- 2、中医体质辨识：按照老年人中医药健康管理服务记录表前33项问题，以问询录入的方式，采集居民健康信息，根据体质判定标准进行体质辨识，并将辨识结果告知服务对象； 
    3、中医药保健指导：根据不同体质从情志调摄、饮食调养、起居调摄、运动保健、穴位保健等方面进行相应的中医药保健指导；

- 4、产品功能:

- （1）符合中华中医药学会颁发《中医体质辨识判定》标准；

- （2）通过计算得出测试者的体质；

- （3）判断客户体质报告；

- （4）指导客户调理体质方案。

- 包7：电脑恒温蜡疗仪

- *1、温热作用: 能使局部组织受热、血管扩张、循环加快、细胞通透性增加，长时间持续热能，有利于深部组织水肿消散、消炎、镇痛；

- *2、机械压迫作用: 石蜡能与皮肤紧密接触，在冷却过程中，对皮肤及皮下组织可产生柔和的机械压迫作用，既可防止组织内淋巴液和血液渗出，又能促进渗出物的吸收；

- 3、设定温度可调：0～99℃；

- 4、具有自动开关机功能，开机后自动工作；

- *5、设有应急加热、停止键，可应付非常规时间治疗，无需重设参数；

- 6、蜡电分离(防电墙技术) ，具有防漏电功能及漏电保护装置；

- 7消毒功能：一键控制；

- 具有传感器故障自动检测功能；

- *9、数码控制器：随时监视和保持溶蜡和蜡饼的最佳使用温度；

- *10、具有缺水报警、无水防干烧功能，方便耐用；

- *11、具有自动控温装置；

- 12、临床适用范围：软组织损伤及劳损、颈肩腰腿痛、肩周炎、网球肘、跟腱炎；关节炎、风湿性关节炎、关节活动障碍、关节纤维性强直；瘢痕挛缩、循环障碍、坐骨神经痛、慢性盆腔炎、肌痉挛、骨折、皮肤美容等。

- 包8：中药熏蒸床

- 1、产品特性：通过物理温热和中药吸收的双重作用达到治疗目的，人体在熏蒸作用下，一方面将体内新陈代谢产物和有害物质排出体外，另一方面起到活血化淤、温经散寒、驱风祛湿、消炎止痛的作用，将药物直接作用于病变部位，避免了内服药对人体产生的毒负作用。

- 2、主要技术参数：

- （1）额定功率：≤1000W；

- （2）治疗温度：0～99℃可调(60～99℃为煎药温度)；

- （3）治疗时间：0～99min；

- （4）具有≥19个中频治疗处方；

- （5）微电脑控制，熏蒸温度、时间可自行设定；

- （6）可做颈、肩、背、腰、髋、踝等部位中药熏蒸，膝关节以下部位可封闭熏蒸；

- （7）分体管道供热，供热集中、温度均匀，治疗效果显著；

- （8）床体耐腐蚀，蒸汽部分采用食品级材料；

- （9）具有自动控温、自动漏电保护、自动防干烧功能；

- （10）国家中医药管理局中医诊疗设备推荐产品。

- *3、适用范围：

- （1）风湿类疾病：风湿、类风湿性关节炎、肩周炎、强直性脊柱炎等；

- （2）骨伤类疾病：腰椎间盘突出症、退行性骨关节病、各种急慢性软组织损伤；

- （3）皮肤类疾病：神经性皮炎、各种癣、疥疮、湿疹、皮肤搔痒症、扁平疣等；

- （4）内科：感冒、咳嗽、糖尿病、失眠、神经官能症、血栓闭塞性脉管炎、慢性肠炎；

- （5）妇科：痛经、闭经等；

- （6）五官科：近视、远视、泪囊炎、过敏性鼻炎、鼻窦炎等。

- 说明：打“*”的参数为实质性参数，即所供货物和服务在功能上须达到的最低要求，实质性参数负偏离可能会产生货物本身在性能和技术上对用户的影响导致废标。