医用灌注泵主要技术参数要求

1、用于宫腔镜的膨宫加压和泌尿外科手术的液体灌注，也可用于关节镜、腹腔镜等手术的液体灌注；

2、采用滚动挤压泵产生大流量水流，冲洗液管可以高温高压消毒，不会产生二次污染。压力可以根据需要调节设定，也可以进行实时监控；

3、额定功率：≤100VA；

4、压力设定范围：10~400mmHg（2~53.3kPa）；

5、流量设定范围：0.1~1.0L/min；

6、噪声：≤50dB。