心电监护仪主要技术参数

一、硬件结构要求

★1、原装进口，主机显示器一体化设计,节约空间；

2、监护仪通过一根电源线即可连接交流电源，无需电源适配器；

3、原装进口医用专业触摸显示器：≥8.4英寸，彩色XGA TFT显示器, 分辨率≧800*600；

★4、四通道波形显示：可同步显示12导心电图；

5、标配网络接口；

6、可配置内置锂电池，持续工作时间：2.5 - 5.0小时；

7、具备可升级功能：多导IBP、TEMP、CO2等。

二、主要性能要求

1、可自定义屏幕显示方式≥10种，波形和数值的大小、位置可任意调节；

2、波形冻结功能：可分别冻结单个波形，不影响其他实时波形的显示和全部参数的报警；

★3、全中文操作界面；

4、标配12导联心电监护；

★5、标配≥20种心律失常分析，含房颤分析；

6、12导联实时ECG和12导联ST值同屏显示，实时更新；

7、12导联ST环状图，以图形形式标记12导联ST值，实时更新，并可显示趋势；

8、QT及QTc分析，实时显示数值；

9、呼吸：阻抗法；

10、具备无创血压监测功能；

11、血压双参考点校正：血管内测量法和水银柱测量法；

12、具备脉搏、血氧饱和度监测功能；

13、潮气末二氧化碳监护，通过不同管路连接，既可做插管病人（主路法），也可做非插管病人（旁流法，采样速率≤50ml/分钟）；

14、具备有创压力监测功能；

15、测压范围：-40至360mmHg，可提供每搏压力变异(PPV)实时显示；

16、具有新生儿专用软件；

17、内置演示软件，无须连接病人即可学习仪器使用方法；

18、具有24小时全部监测参数的异常事件自动记录和回顾功能；

19、可储存48小时趋势，并可以表格和图形形式进行回顾。