除颤监护仪技术参数和要求

1、工作环境：

1.1 工作和存储最高海拔高度≥15000英尺（4500米）

1.2 工作温度0到45℃，存储温度-20到70℃

1.3 环境湿度：15%到95%

2、性能要求：

★2.1低能量智能双相波，成人首次默认有效治疗能量≤150J,手动能量选择范围≤200J，最小能量选择1J

2.2显示屏≥7寸高分辨率彩色TFT显示屏

2.3 AED功能具备一键切换成人及婴幼儿儿童模式

★2.4成人、儿童一体化除颤电极板，具备胸壁阻抗接触条状指示灯，指导电击板完全贴合病人皮肤

★2.5除颤能量调节采用旋钮选择方式，而非按键选择能量，方便快捷节约抢救时间。

2.6标配手动除颤、AED和同步电复律功能

2.7标配三导心电监护功能，可升级到五导心电监护

2.8具备事件标记功能

2.9具备生命体征趋势回顾功能

3	电池

★3.1	电池上具备电量容量状态指示灯

3.2	可重复充电锂电池，≥100 次最高能量充电/电击

4  安全性：

★4.1主机具备智能关机自检功能，无论设备是在工作状态还是关机状态，都具备每小时、每天、每周定期自检，而非手动设定检测时间，方便医护人员随时查看设备健康状态。主机面板具备自检待机状态液晶显示屏，无论开机还是关机状态都显示是否故障，使仪器健康状态一目了然

4.2在关机状态下，无需接上交流电源，主机仍可进行自动检测

5	数据存储:

5.1 内部事件总结可在每份事件总结中存储≥ 8 小时的事件和趋势数据。

5.2存储内容包括：事件总结、生命体征趋势、配置、状态记录和设备信息

6 打印机：

6.1≥50mm热阵列打印机

6.2纸张尺寸：≥50mm × 20m

7其它要求：

7.1 整机重量≤6.2KG（包括主机、电极板和电池）

★7.2 防水/防固体渗入等级≥IP54

7.3 可满足医院以后扩展监护功能的使用，可升级SPO2、NIBP、EtCO2等功能